2007年北京地区法定计量技术机构

数字温度指示调节仪

比对工作实施细则

组织单位：北京市质量技术监督局

主导实验室：北京市计量检测科学研究院

2007年8月

目  录

- 比对的目的

- 比对的依据

- 比对的组织和职责

- 比对的量值

- 传递标准、比对用标准器及辅助设备

- 比对实施

- 比对结果报告

- 比对结果的评价

- 比对总结报告

- 保密规定

1、比对目的

数字温度指示调节仪作为近些年来更新发展速度较快的温度计量器具，具有稳定性好，使用方便，投入少的特点。由于使用单位的增加，相当多的计量检测单位都建立了该项计量标准，但都存在建标时间不长，人员操作水平良莠不齐的情况。针对这种现状，为了客观、公正、科学地反映目前北京市各法定计量技术机构对数字温度指示调节仪检测工作的现状，实现量传准确、一致和可靠，根据北京市质量技术监督局计量处的比对计划，于2007年8月至10月组织北京地区法定计量检定机构的数字温度指示调节仪项目进行比对。为保证比对工作顺利进行，特制定本细则。

2、比对依据

JJG617-1996 《数字温度指示调节仪》

JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》

JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》

JJF1117-2004《 测量仪器比对规范》

GB/T 15483.1 利用实验室间比对的能力验证——第1 部分：能力验证计划的建立和运作

GB/T 15483.2 利用实验室间比对的能力验证——第2 部分：实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用

CNAS-GL02：2006能力验证结果的统计处理和能力评价指南

3、比对的组织和职责

3.1组织单位：北京市质量技术监督局

  - 确定数字温度指示调节仪比对项目；

  - 确定主导实验室；

  - 确定参比实验室；

  - 批准比对实施细则、比对结果报告；

  - 评判重大纠纷与争议；

  - 监督比对实验全过程的客观性和公正性。

3.2主导实验室：北京市计量检测科学研究院

- 提供比对传递标准（比对样品），按照日程安排提前通知参加比对实验室，并提出传递装置中途发生问题的辅助措施；

- 编制比对实施细则；

- 提供准确的测量数据；

- 审核比对实验的各项条件；

- 收集参比实验室的实验数据；

- 编写并修改比对总结报告；

- 遵守并执行保密规定。

主导实验室比对工作负责人：李红  余颖

主导实验室联系人：余颖   杨莉

联系单位：北京市计量检测科学研究院

联系地址：朝阳区安苑东里一区14号

邮政编码：100029

联系电话：64985036

传    真：64985036

E-mail：YY_BJJL@l63.com.cn

3.3参比实验室：

共有13个计量检测机构参加本次比对（包括主导实验室）。各参比实验室应

- 按比对细则要求完成比对实验；

- 按日程安排配合主导实验室进行比对；

- 准时向主导实验室提供比对数据；

- 遵守保密规定。

4、比对的量值

此次比对的量值为数字温度指示调节仪的基本误差。

5、传递标准、比对用标准器及辅助设备

5.1传递标准：数字温度指示调节仪

注：传递标准为一台双通道数字温度指示调节仪。

生产厂家：天辰公司

型号：XSD/A-H2RR

准确度等级：优于±0.2％F.S

量程：（-150～350）℃

分辨力：0.1℃

输入信号：Pt100

电源电压：220V

仪器编号: 0303252104

5.2比对用标准器：直流电阻箱或其它符合规程要求的电测仪器。

6、比对实施

6.1 专业理论笔试

时间：8月13日下午14∶00 ～ 16∶00

地点：北京市质量技术监督局

6.2 比对方法

本次比对方法参照JJG617-1996《数字温度指示调节仪》进行。

本次比对采用输入基准法，对传递标准的两个通道进行基本误差的检定。

6.3 比对路线

此次比对采用圆环式比对路线。

北京市计量检测科学研究院—→西城区计量检测所—→崇文区计量检测所—→朝阳区计量检测所—→海淀区计量检测所—→丰台区计量检测所—→大兴区计量检测所—→房山区计量检测所—→通州区计量检测所—→顺义区计量检测所—→平谷区计量检测所—→怀柔区计量检测所—→延庆县计量检测所—→北京市计量检测科学研究院。

6.4 比对时间安排（见下表）

| 参加实验室 | 时 间 |
| --- | --- |
| 北京市计量检测科学研究院 | 2007年8月14日 |
| 西城区计量检测所 | 2007年8月15日上午 |
| 崇文区计量检测所 | 2007年8月15日下午 |
| 朝阳区计量检测所 | 2007年8月16日 |
| 海淀区计量检测所 | 2007年8月17日 |
| 丰台区计量检测所 | 2007年8月20日 |
| 房山区计量检测所 | 2007年8月21日 |
| 通州区计量检测所 | 2007年8月22日 |
| 顺义区计量检测所 | 2007年8月23日 |
| 大兴区计量检测所 | 2007年8月24日 |
| 平谷区计量检测所 | 2007年8月27日 |
| 怀柔区计量检测所 | 2007年8月28日 |
| 延庆县计量检测所 | 2007年8月29日 |
| 北京市计量检测科学研究院 | 2007年8月30日 |

注：如遇特殊情况，时间安排可做适当调整。

比对结束后，由主导实验室对比对样品进行重新试验，并对全部资料进行综合、整理、分析， 10月25日前主导实验室作出比对结果总结报告，上报比对组织单位。10月底召开比对总结会议。

6.5 比对的要求

6.5.1 要求参加比对实验的技术人员至少二人，且取得计量检定人员证。

6.5.2 参加比对的实验室要遵守比对时间安排，按时完成比对工作。

6.5.3 本次比对由主导实验室携带传递标准至各参比单位进行现场试验，监督比对试验的全过程，对各参比单位的比对用标准器、人员操作、环境条件进行全面综合评价。

6.5.4  在比对过程中，如遇比对用数字温度指示调节仪外观破损及其它异常情况或事故，由主导实验室比对技术负责人根据问题的实际情况做出相应的技术处理决定。对于重大问题，主导实验室比对技术负责人应与有关参加实验室协商，共同做出相应的技术处理决定，并向比对组织单位报告。对于需要比对领导小组重新决定的重大问题，待比对领导小组研究决定后再执行。

7、比对结果报告

7.1 试验结束后，实验室应提交的文件如下要求：

7.1.1 检定结果原始记录原件，电子版本同时发送至主导实验室。

7.1.2 传递标准的检定证书原件（盖单位章），委托单位为北京市计量检测科学研究院。

7.1.3 比对报告（检定结果及不确定度分析，提供电子版）。

7.1.4 所用计量标准器的有效溯源文件复印件。

7.1.5 参加比对人员操作证复印件。

7.1.6 关于比对过程、比对数据的补充说明等（盖单位章）。

7.1.7 以上所有资料应在完成比对后的10日内报主导实验室。

7.2 比对报告的内容

7.2.1 数字温度指示调节仪的基本误差检定结果；

7.2.2 使用标准及其参数的详细描述。

7.2.3 本次测量结果不确定度评定。（本次比对不确定度评定统一规定k=2）

8、比对结果的评价

参加实验室比对结果的一致性是指各实验室比对结果与参考值的一致程度，用En值表示。

En=vi−v0Ui2+U02

En≤1，判定为满意；

En＞1，判定为不满意。

式中：En—比对结果的评价值

vi—参加实验室的比对结果

v0—参考值（各参比单位数值的平均值）

Ui—参加实验室比对结果的不确定度

U0—参考值（各参比单位数值的平均值）的不确定度

注：参考值为各参比单位数值的平均值。

9、比对总结报告

主导实验室负责编写比对总结报告。根据有关文件，由主导实验室对全部资料进行综合整理、分析后，形成比对总结报告，报告中应对此次比对工作做全面的总结，并提出合理化建议，同时上报组织单位。

10、保密规定

为保证此次比对的真实性、客观性，在比对总结报告公布之前，主导实验室、所有参比实验室的相关人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露比对结果有关信息，若违反上述规定则取消比对资格，并上报市局处理。