2007年北京市区县级法定计量检定机构

及计量检定授权机构压力表比对作业指导书

一、目的

为客观、公正、科学地反映北京市区县级法定计量检定机构及计量授权单位压力表的检定工作状况，准确了解参加比对的实验室的检定能力，找出工作差距与不足，提高检定人员的业务素质，确保北京地区法定计量检定机构及计量授权单位压力表的检定工作质量，保证量值传递的统一和准确可靠，更好地为用户服务，特制定本作业指导书，以便参加比对的实验室在工作中共同执行。

二、技术依据

JJG49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》国家计量检定规程；

JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、真空表和压力真空表》国家计量检定规程。

三、比对方法

（一）理论考核

每个参加比对实验室安排2名检定员，携带有效期内压力表项目的“计量检定员证”原件和复印件一份（复印件上要有本人的照片页和压力项目页），参加理论考核。并由这2名检定员参加现场操作，中途不得更换人员。

（二）现场操作

1、由主导实验室提供比对盲样：弹簧管式精密压力表2台，测量范围：（0～4）MPa，准确度等级：0.25级。

2、参加比对实验室准备：二等活塞式压力计检定装置、智能数字压力校验仪或弹簧管式精密压力表（即各实验室建标所用的标准器）。“计量标准考核证书”原件和复印件一份，有效期内的主标准器及配套设备的（活塞用砝码）“检定/校准证书”原件和复印件一份。

3、主导实验室安排技术人员携带比对盲样到参加比对实验室，现场观看实际操作并对操作过程进行记录，工作完成后将原始记录、检定证书、现场记录等资料当场密封，并带回主导实验室。再根据主导实验室提供的计算公式计算测量结果及不确定度的评估，完成不确定度报告，于一周内送达主导实验室。

四、比对实验室及联系方式

|  | 单位名称 | 负责人 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归 口 单 位 | 北京市质量技术监督局计量监督处 北京市朝阳区育慧南路3号 | 张琳 |  | 84611177-700184622403 |
| 主 导 实 验 室 | 北京市海淀区计量检测所 北京市海淀区双清路68号 邮政编码：100083 | 负责人员： 卢砚京 贾建 参加人员： 梁俊智 冯宁阳 | 所长 室主任 检定员 检定员 | 62322240 62323348 |
| 参 加 比 对 实 验 室 | 东城区计量检测所 | 朱建梁 | 所长 | 84214569 |
|  | 西城区计量检测所 | 邵凤华 | 所长 | 68331583 |
|  | 崇文区计量检测所 | 孙 捷 | 所长 | 67140304 |
|  | 宣武区计量检测所 | 李振琦 | 所长 | 83976934 |
|  | 朝阳区计量检测所 | 王文辉 | 所长 | 87744019 |
|  | 丰台区计量检测所 | 苏凤华 | 所长 | 63809886 |
|  | 石景山区计量检测所 | 王 哲 | 所长 | 68811740 |
|  | 门头沟区计量检测所 | 梁春峰 | 所长 | 69860421 |
|  | 房山区计量检测所 | 郑海凤 | 所长 | 69351826 |
|  | 通州区计量检测所 | 王连发 | 所长 | 69512593 |
|  | 顺义区计量检测所 | 张凤玲 | 所长 | 69433041 |
|  | 昌平区计量检测所 | 王旭玲 | 所长 | 69725054 |
|  | 大兴区计量检测所 | 张志宏 | 所长 | 69243965 |
|  | 平谷区计量检测所 | 刘保国 | 所长 | 89992446 |
|  | 怀柔区计量检测所 | 王新国 | 所长 | 89682352 |
|  | 密云县计量检测所 | 纪贵义 | 所长 | 89039693 |
|  | 延庆县计量检测所 | 卢国新 | 所长 | 69104357 |
|  | 北京市化工计量站 | 王卫东 | 站长 | 87779200 |
|  | 北京首钢自动化信息技术有限公司运行事业部 | 李海珍 张虹 |  | 88293795 88296216 |
|  | 北京首钢总公司（首钢矿业公司计控室） | 传跃军 |  | 0315-7710200 010-88292839 |
|  | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 李政 |  | 61564901-8082 |
|  | 北京首创轮胎有限公司 | 李贺博 |  | 81307618 |
|  | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 陈进林 |  | 69403975-220 |
|  | 北京中石化计量检定站 | 孙晓峰 |  | 69334568 |
|  | 北京市铁路计量所 | 鲁效兰 | 总工 | 51826304 |

五、评定比对结果原则

依据国家计量检定规程对比对盲样进行“使用中检定”，综合参加比对实验室的理论考核、现场操作、原始记录、数据处理及出具的检定证书判定并对该盲样误差最大点进行测量结果不确定度分析。

六、不确定度评定处理

1 数学模型

△P=Pm一Pn

式中：△P为精密压力表示值误差；

Pm为精密压力表示值；

Pn为标准压力示值。

2 合成方差及灵敏系数

由于Pm和Pn互相独立不相关，故合成方差公式如下：

uc2=cm2um2+cn2un2

其中，Cm＝∂f∂pi=1;

Cn＝∂f∂p0=-1

式中：uc ——示值误差的合成标准不确定度；

cm，cn ——由被检精密压力表、标准器引入的灵敏系数；

um ——由被检精密压力表引入的标准不确定度；

un ——由标准器引入的标准不确定度。

3 标准不确定度分析计算

3.1 由被检表方面引起的标准不确定度

3.1.1 被检压力表的测量重复性

对选定的“压力表”进行检定，在误差最大点进行测量重复性不确定度测量。分别以升压、降压各重复测量5次，按检定规程规定读取测量结果，得到测量列（单位MPa）。

平均值：

p−=1npi

经验算本测量列没有发现“异常值”，则单次实验标准差为：

sp=1n−1(pi−p−)2

uA(pi)=sp10

不确定度类型：A类

概率分布：正态分布

3.1.2 环境温度引起的不确定度分量

不确定度类型：B类

概率分布：均匀分布

3.1.3  被检表估读引起的不确定度分量

不确定度类型：B类

概率分布：均匀分布

3.2 由标准器方面引起的标准不确定度

3.2.1 由标准器准确度引起的不确定度分量

不确定度类型：B类

概率分布：正态分布

3.2.2 标准器和被检表的高度差影响引起的不确定度分量

不确定度类型：B类

概率分布：均匀分布

4 合成标准不确定度的计算：

标准不确定度的各分量独立不相关，按方和根得合成标准不确定度为：

uc(Δp)=uB2(p0)+uA2(pi)+uB2(pi)

5 扩展不确定度的计算

扩展不确定度：U95=k95uc(△P)

表示成相对扩展不确定度：U95rel= U95%

七、比对安排及实施

（一）理论考核时间安排

2007年8月13日下午14:00～16:00，在北京市质量技术监督局九层第一会议室。考核内容为计量检定规程规定的内容，开卷方式，严禁交谈和传抄试卷，否则以作弊论处，成绩计为零。

（二）现场操作时间安排

| 参加比对实验室 | 比对时间 | 参加比对实验室 | 比对时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平谷区计量检测所 | 8月20日上午 | 顺义区计量检测所 | 8月20日下午 |
| 通州区计量检测所 | 8月20日上午 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 8月20日下午 |
| 朝阳区计量检测所 | 8月21日上午 | 北京市化工计量站 | 8月21日下午 |
| 丰台区计量检测所 | 8月21日上午 | 大兴区计量检测所 | 8月21日下午 |
| 东城区计量检测所 | 8月22日上午 | 密云区计量检测所 | 8月22日上午 |
| 延庆区计量检测所 | 8月23日上午 | 昌平区计量检测所 | 8月23日下午 |
| 西城区计量检测所 | 8月23日上午 | 北京市铁路计量所 | 8月23日下午 |
| 主导实验室 | 8月24日 | / | / |
| 石景山区计量检测所 | 8月27日上午 | 门头沟区计量检测所 | 8月27日下午 |
| 崇文区计量检测所 | 8月27日上午 | 宣武区计量检测所 | 8月27日下午 |
| 房山区计量检测所 | 8月28日上午 | 中石化计量检定站 | 8月28日下午 |
| 北京首钢总公司 | 8月28日上午 | / | / |
| 首钢运行事业部 | 8月29日上午 | 北京首创轮胎有限公司 | 8月29日下午 |
| 怀柔区计量检测所 | 8月29日上午 | 燕京啤酒股份有限公司 | 8月28日下午 |

（三）比对实施

1、各技术机构应在正式比对前确定参加比对的实验室检定、核验人员，并保证参加比对的标准器和实验室环境条件处于正常状态。

2、各参加比对的实验室提前做好相应准备工作。

3、比对盲样到达后，按照计量检定规程的要求进行现场检定操作。

4、如发生异常情况，各实验室与主导实验室应及时协商解决，若发生重大问题，应立即停止现场比对，上报市局计量处。

5、主导实验室根据参加比对实验室的原始记录、检定证书、现场记录等资料及理论考核结果进行整理、评定，完成比对报告，上报市局计量处。

二○○七年八月三日